Ausschreibungstext TRÜBUNGSMESSUNG

Trübungs-Messeinrichtung

Zur Anwendung in der Trink-, Oberflächen-, Prozesswasser- und Filterüberwachung sowie für den Einsatz in der Fischzucht und Aquakultur

Bestehend aus: optischem, digitalen Sensor, passender Prozessarmatur sowie Anzeige-/Schaltgerät

- Digitaler, intelligenter Trübungssensor

- Messprinzip: optische, nephelometrische Trübungsmessung mit 90 ° Streulicht nach DIN EN ISO 7027

- Integrierte, digitale Temperaturmessung

- Messbereich: 0 bis 4000 NTU in 4 auswählbaren Messbereichen sowie automatische Messbereichserkennung:

0,00 bis 50,00 NTU

0,0 bis 200,0 NTU

0 bis 1000 NTU

0 bis 4000 NTU

- Auflösung: 0,01 bis 1, je nach Messbereich

- Genauigkeit: <5% vom NTU-Messwert

- Temperaturbereich 0 bis +50 °C

- Druckbereich bis 5 bar

- Signalschnittstelle RS485-Schnittstelle für Anschluß an geeignetes Anzeige-/Schaltgerät

- Spannungsversorgung DC 5 bis 12 V

- Elektrischer Anschluss: 4-adriges, abgeschirmtes Kabel

Option 1: Kabellänge 10m

Option 2: Kabellänge 30m

- Sensor Abmessungen Ø 27 mm × 147 mm (Sensorgehäuse ohne Kabel)

- Materialien: Sensorgehäuse PVC, POM-C; optische Fenster PMMA; Anschlusskabel Polyamid

- Schutzart IP68

Fabrikat			: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit			:

Einzelpreise			:

- Anzeige-/Schaltgerät für Trübungssensor im Wandaufbaugehäuse

- Klartextmenüführung

- beleuchtetes LC-Display

- Bediensprachen umschaltbar

- als Grenzwert- oder PID-Regler programmierbar

- Spannungsversorgungsausgang für digitale Sensoren

- 1. Eingangsgröße:	Schnittstelle RS-485; frei konfigurierbar für digitale 	Sensoren zur Messung von Trübung, Sauerstoff, pH, 	Redox usw.

- 2. Eingangsgröße:	  Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C

- Ausgang 1	  Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 	   getrennt), frei programmier- und skalierbar als 		   Istwertausgang oder Regelgröße PID

- Ausgang 2 (Option):	        Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 	   			        getrennt), frei programmier- und skalierbar als 					         Istwertausgang oder Regelgröße PID

- Ausgang 3			  1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A

- Ausgang 4 (Option)		  1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A

- Schutzart    	  IP67; Kunststoffgehäuse aus ABS

- Spannungsversorgung	  AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz

Optional:

- Spannungsversorgung	  AC/DC 20..30V; 48..63Hz

Optionales Zubehör:

- Wetterschutzdach

- Rohrmontageset

- Hutschienenmontageset

- Setup-Software für PC

- PC-Interface (für Nutzung PC-Setup-Software)

Fabrikat			: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit			:

Einzelpreise			:

Alternativ

ALTERNATIV:

Messumformer/Regler als Mehrkanalausführung

mit optionaler Registrierfunktion im Wandaufbaugehäuse / Schalttafelgehäuse

- Mehrsprachige Klartextmenüführung

- Intuitive Bedienung über Touchscreen

- Max. 4 x Analyseneingänge (pH, Redox, Leitfähigkeit)

- Max. 3 Universaleingänge (0-10V / 0(4)-20 mA)

- 6 x Digiline-Analysesensoreingänge

- 2 x Durchfluss, Pulseingänge

- 2 x Temperatureingänge (Pt100/Pt1000)

- Insgesamt bis zu 21 Messsignale direkt oder per Schnittstelle anschließbar

- 4 x PID Regler

- bis zu 17 Schaltausgänge konfigurierbar als Regler, Schalt- und Alarmausgänge

- Schnittstellen: USB Host, USB Device, Profibus DP und Ethernet

- Frei konfigurierbare Bedienbilder

Optional

- Mathematik- und Logikfunktionen

Optional

- Integrierter Bildschirmschreiber

- Max. 8 Analoge Kanäle

- 6 Binärspuren

- Datenabholung über USB Stick, Ethernet-, Profibus (DP) oder Modbusschnittstelle.

- Manipulationssicheres Datenformat

- Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

Prozessarmaturen für Trübungssensor

- Optimale Anpassung an Sensor

- Schutz des Sensors in der Anwendung

- Vermeidung von Fremdlichteinfall

alternativ

- Hängearmatur

- Zur beweglichen Installation des digitalen Trübungssensors in offenen Behältern, Gerinnen oder Gewässeranwendungen

- Beweglicher, hängender Einbau zur Vermeidung von Zopfbildung und leichten Reinigung

- Inkl. Befestigungsöse für bauseitige Galgen-/Kettenhalterung o.ä.

- Werkstoff: PVC

- Gesamtlänge 1549 mm

alternativ

- Eintaucharmatur abgewinkelt

- Zur festen Montage des digitalen Trübungssensors in offenen Behältern, Gerinnen oder Gewässeranwendungen

- Fester Einbau mit abgewinkelter Sensorposition zur Vermeidung von Luftblasen am Sensorfenster

- Werkstoff: PVC

- Gesamtlänge 3106 mm

alternativ

- Durchflussarmatur

- Zum Einbau des Sensors in eine Rohrleitung

- Werkstoff:  PVC

- Temperaturbereich 0 bis 60 °C

- Druckbereich bis 5 bar

- Rohranschluss: Klebemuffen

- Prozessanschluss T-Stück 90°, DN 40

Fabrikat			: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit			:

Einzelpreise			: