Ausschreibungstext: Messung Gelöst Sauerstoff

Messeinrichtung

Zur Anwendung in der Trink-, Oberflächen-, Prozesswassertechnik, Klärwerkstechnik sowie für den Einsatz in der Aquakultur

Bestehend aus: optischem Sensor für Gelöst Sauerstoff, Prozessarmatur sowie Anzeige-/Schaltgerät

Optischer Sensor für Gelöst Sauerstoff

Messprinzip: die nach ASTM D888-05 anerkannte Messmethode beruht auf dem Prinzip

der Lumineszenzlöschung.

- Messgrößen:	Gelöst Sauerstoff, Temperatur

- Messbereiche: 	0 – 20 mg/l

0 – 20 ppm

0 – 200 % SAT

- Auflösung: 		0,01

- Genauigkeit: 	0,1 mg/l

	0,1 ppm

1 % SAT

- Temperaturbereich:	0 bis +50 °C

- Prozessdruck:  	bis 5 bar

- Signalschnittstelle:	RS485-Modbus RTU für Anschluß an geeignetes Anzeige-/               		  	Schaltgerät

- Spannungsversorgung: DC 5 bis 12 V

- Elektrischer Anschluss: 4-adriges, abgeschirmtes Festkabel

Standard : Kabellänge 10m

Optional  : Kabellänge 30m

- Sensor Abmessungen: Ø 25 mm × 146 mm (Sensorgehäuse ohne Kabel)

- Schutzart: IP68

Fabrikat	: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit			:

Einzelpreise			:

Anzeige-/Schaltgerät, Wandaufbaugehäuse für Gelöst Sauerstoffsensor

- Klartextmenüführung

- beleuchtetes LC-Display

- Bediensprachen umschaltbar

- als Grenzwert- oder PID-Regler programmierbar

- Spannungsversorgungsausgang für digitale Sensoren

- 1. Eingangsgröße:	Schnittstelle RS-485; frei konfigurierbar für digitale 	Sensoren zur Messung von Gelöst Sauerstoff.

- 2. Eingangsgröße:	  Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C

- Ausgang 1	  Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 	   getrennt), frei programmier- und skalierbar als 		   Istwertausgang oder Regelgröße PID

- Ausgang 2 (Option):	        Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 	   			        getrennt), frei programmier- und skalierbar als 					         Istwertausgang oder Regelgröße PID

- Ausgang 3			  1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A

- Ausgang 4 (Option)		  1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A

- Schutzart    	  IP67; Kunststoffgehäuse aus ABS

- Spannungsversorgung	  AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz

Optional:

- Spannungsversorgung	  AC/DC 20..30V; 48..63Hz

Optionales Zubehör:

- Wetterschutzdach

- Rohrmontageset

- Hutschienenmontageset

- Setup-Software für PC

- PC-Interface (für Nutzung PC-Setup-Software)

Fabrikat	: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit			:

Einzelpreise			:

ALTERNATIV:

Messumformer/Regler als Mehrkanalausführung

mit optionaler Registrierfunktion als Wandaufbaugehäuse / Schalttafelgehäuse

- Mehrsprachige Klartextmenüführung

- Intuitive Bedienung über Touchscreen

- Max. 4 x Analyseneingänge (pH, Redox, Leitfähigkeit (konduktiv / Induktiv))

- Max. 3 Universaleingänge (0-10V / 0(4)-20 mA)

- 6 x digiLine-Analysensoreingänge

- 2 x Durchfluss, Pulseingänge

- 2 x Temperatureingänge (Pt100/Pt1000)

- Insgesamt bis zu 21 Messsignale direkt oder per Schnittstelle anschließbar

- 4 x PID Regler

- bis zu 17 Schaltausgänge konfigurierbar als Regler, Schalt- und Alarmausgänge

- Schnittstellen: USB Host, USB Device, Profibus DP, Ethernet, Profinet beim Schalttafelgerät.

- Frei konfigurierbare Bedienbilder

- Zulassung nach DNVGL (Schalttafelgerät)

Optional

- Mathematik- und Logikfunktionen

Optional

- Integrierter Bildschirmschreiber

Mit:

- Max. 8 Analoge Kanäle

- 6 Binärspuren

- Datenabholung über USB Stick, Ethernet-, Profibus (DP) oder Modbusschnittstelle.

- Manipulationssicheres Datenformat

- Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

Optionales Zubehör:

- Wetterschutzdach

- Setup-Software für PC

- Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

Prozessarmaturen für Gelöst Sauerstoffsensor

- Optimale Anpassung an Sensor

- Schutz des Sensors in der Anwendung

- Hängearmatur

- Zur beweglichen Installation des gelöst Sauerstoffsensors in offenen Behältern, Gerinnen oder Gewässeranwendungen

- Beweglicher, hängender Einbau zur Vermeidung von Zopfbildung und leichten Reinigung

- Inkl. Befestigungsöse für bauseitige Galgen-/Kettenhalterung o.ä.

- Werkstoff: PVC

- Gesamtlänge 1549 mm

alternativ

- Eintaucharmatur abgewinkelt

- Zur festen Montage des gelöst Sauerstoffsensors in offenen Behältern, Gerinnen oder Gewässeranwendungen

- Fester Einbau mit abgewinkelter Sensorposition

- Werkstoff: PVC

- Gesamtlänge 3106 mm

alternativ

- Durchflussarmatur

- Zum Einbau des Sensors in eine Rohrleitung

- Werkstoff:  PVC

- Temperaturbereich 0 bis 60 °C

- Druckbereich bis 5 bar

- Rohranschluss: Klebemuffen

- Prozessanschluss T-Stück 45°, DN 50

Fabrikat			: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit			:

Einzelpreise			: